FUNDAÇAO SERVIÇO DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA LICITAÇÃO AV. Eulenir de Oliveira Lima, 71 – Fone: (0xx67) 3441-5050 - Fax:(0xx67) 3441-5050 Site: http://www.funsau-na.com.br/

Processo nº    0187/2011

Pregão Presencial nº 020/2011

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2011 – FUNSAU-NA Tipo Menor Preço por item OBJETO: Aquisição de Arco Cirúrgico em “C” Móvel Digital para atender o centro cirúrgico e Emergências do Hospital Regional de Nova Andradina Funsau-na, conforme solicitação através da CI nº 0196/2011, a pedido da Diretoria, conforme discriminado no Anexo I. O Edital estará disponível, mediante o ressarcimento de custos no valor de R$ 5,00 (cinco) reais, a partir de 15/10/2011, de 07:00 hs. às 11:00 hs. e de 13:00 hs. às 17:00 hs. Endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71. Entrega e abertura das Propostas: Dia: 28/10/2011 às 08:00 horas. .

O edital completo poderá ser adquirido mediante depósito do seu custo em conta bancária: Ag. 0728-5 c.c. 34.000-6 Banco do Brasil, e envio via fax do comprovante de depósito no (67) 3441-5050 ou email, licitacao@funsau-na.com.br, acrescido dos dados da empresa interessada (CNPJ, INSC. ESTADUAL, ENDEREÇO, FONE E E-MAIL) para remessa do edital completo). Demais informações na FUNSAU-NA, Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71 – fone: (0xx67) 3441-5050 Ramal 205 – licitacao@funsau-na.com.br.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Aquisição de Arco Cirúrgico em “C” Móvel Digital para atender o centro cirúrgico e Emergências do Hospital Regional de Nova Andradina FUNSAU-NA, conforme solicitação através da CI nº 0196/2011, a pedido da Diretoria, conforme discriminado no Anexo I.

| ITEM | DESCRIÇÃO | DESCRITIVO | UND UNID | QTD | MARCA | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arco Cirúrgico em “C” Móvel Digital. | Arco cirúrgico para aplicações gerais em centro cirúrgico, serviços de ortopedia e em auxílio às intervenções; Movimento vertical motorizado de no mínimo 40 cm; Arco em “C” com movimento orbital manual de no mínimo 125º graus; Angulação de +/- 190º (graus); Distância mínima da fonte ao Intensificador de Imagem igual a 85 cm; Profundidade mínima de 63 cm; Arco em C articulado e contrabalançado com freios manuais Pedais de freio com defletores de cabo Intensificador e TV Intensificador cerâmico de imagem de no mínimo (9”); 2 campos de entrada; 2 Monitores monocromáticos de no mínimo 15” com controle independente de brilho e de contraste; Carro para transporte dos monitores; Central de TV à base de câmera CCD Sistema digital Memória digital mínima para 4 imagens de imagens; Recursos de retenção da última imagem fluoroscópica; Processamento digital de imagens com recursos de inversão de imagens, rotação de imagens no sentido horário e anti-horário e zoom de imagem Gerador de Raios-x e Tubo Gerador de alta freqüência multipulso para a geração de raios-x, Colimador em íris motorizado para colimação concêntrica; Radiografia: mínimo de 40 a 100 kV alcançando até 63mA e no mínimo 200mAs Fluoroscopia: 40 a 100 kV com no mínimo 7mA Possibilidade de trabalho em modo de regulagem automática de dose e em modo manual Tubo com foco duplo de no máximo 0,5 mm e no máximo 1,5 mm; Acessórios Porta chassis no formato de 24 x 30 cm Capa e clips esterelizáveis para braço em C, tubo e Intensificador. | UNID | 1 |  | 150.000,00 | 150.000,00 |
|  | TOTAL |  | 150.000,00 |

# VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais);

JUSTIFICATIVA: Prover o centro de ortopedia do HRNA, com equipamento de alta tecnologia, melhorando assim o atendimento a demanda de cirurgias;

DO EQUIPAMENTO: A empresa ganhadora terá que entregar o produto de acordo com as especificações, montar e dar o treinamento do pessoal que o utilizará;

# PRAZO DE ENTREGA: Será em aproximadamente 30 (trinta dias), de acordo com a  assinatura do contrato;

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias de acordo com a entrega das mercadorias e nota fiscal devidamente atestadas;

# LOCAL DE ENTREGA: Fundação Serviço de Saúde de Nova Andradina FUNSAU-NA;

Nova Andradina, MS 14 de Outubro de 2011.